## SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  NR 19/Z/2017

- Nazwa postepowania

„Dostawę inkubatora i mieszadeł (wytrząsarek) do płytek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

- Przedmiot  zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przechowywania płytek w ilości nie mniejszej niż 80 pojemników (o wymiarach  długość 31 cm, szerokość 18 cm) tj:. inkubatora i mieszadeł zwanych w dalszej części specyfikacji wytrząsarką.

- Wymagania bezwzględne  odnośnie inkubatora:

  - Drzwi przeszklone podwójne lub pojedyncze (pojedyncze z możliwością zmiany strony otwierania), drzwi z uszczelką.

  - Wyświetlacz LCD lub LED zawierający temperaturę,  datę i czas, stan alarmów.

  - Wymagana temperatura  +22 st. C (±2st. C).

  - Zamykany na klucz.

  - Kompatybilny z zaoferowanymi wytrząsarkami.

  - Materiały użyte do produkcji pozwalające na przeprowadzenie mycia i dezynfekcji urządzenia.

  - Czujniki do pomiaru temperatury muszą być wykalibrowane (wykonawca dostarczy świadectwa kalibracji przy dostawie).

- Wymagania bezwzględne odnośnie wytrząsarek:

3.1.  Wysuwane półki/szuflady mieszczące nie mniej niż 80 pojemników o określonych wyżej wymiarach.

3.2. Perforowane półki/szuflady umożliwiające cyrkulację powietrza w inkubatorze.

3.3. Pojemniki rozmieszczone na półce/szufladzie w sposób zapewniający cyrkulację powietrza z zachowaniem 2-3cm odstępów pomiędzy pojemnikami.

3.4. Ułożenie pojemników wyłącznie prostopadle do drzwi inkubatora.

3.5. Kompatybilne z zaoferowanym inkubatorem.

3.6. Materiał, z którego wykonane są półki/szuflady pozwalający na przeprowadzenie mycia i dezynfekcji urządzenia.

4.    Inne wymagania bezwzględne:

4.1. Alarm wizualny i dźwiękowy działający równocześnie o odpowiedniej                             głośności:

4.1.1. alarm braku zasilania,

4.1.2. alarm przekroczenia temperatury (zbyt wysokiej i zbyt niskiej),

4.1.3. alarm zatrzymania wytrząsania,

4.1.4. alarm otwartych drzwi,

4.2. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu monitoringu poprzez zainstalowanie czujnika temperatury wewnątrz inkubatora. W ramach przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej wykonawca przygotuje wejście pod monitoring Zamawiającego.

4.3. Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku.

- Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia  do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego w  terminie nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data  i godzina dostawy  zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.

- Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej.

- Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji  operacyjnej we współpracy z Zamawiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

- Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego oraz tzw. trenera mogącego szkolić innych wraz z wydaniem imiennych certyfikatów.

- Podpisanie Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów (1-4) nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy niezbędną dokumentację tj:

- instrukcję obsługi wraz z instrukcją postępowania w wypadku awarii i błędów, eksploatacji i konserwacji urządzenia w języku polskim,

- kartę gwarancyjną wraz z wykazem prac,  czynności konserwacyjnych wykonywanych w ramach gwarancji– szczegółowy opis gwarancji i wynikające z niej  przywileje (zapisy w gwarancji nie mogą  być gorsze niż zapisy w  specyfikacji dotyczące gwarancji),

- paszport techniczny dla każdego urządzenia.

- Gwarancja/Serwis

- Wykonawca zapewni  serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 24 miesięcy (okres trwania gwarancji) od daty podpisania protokołu odbioru realizowany w siedzibie Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 48 godzin  od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

- Jeśli usunięcie awarii/usterki nie jest możliwe w ciągu 2 tygodni,  Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze w terminie do 2 tygodni  od dnia złożenia wniosku. Wykonawca  przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.

- Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.

- W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym/tych urządzeniach.

- Wykonawca zapewni przeglądy techniczne urządzeń wraz z kalibracją czujnika temperatury wykonywane przez autoryzowany serwis raz do roku (2 razy w okresie trwania umowy) oraz każdorazowo po naprawie.

VI. 	Termin płatności

- Faktura VAT będzie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.

- Na fakturze musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu polecenia przelewu.

VII.    Dokumenty

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) wymagana jest kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem:

a) aktualnego zgłoszenia/powiadomienia do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadająca niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza,

lub

b) aktualnego potwierdzenia przeniesienie danych o wyrobie medycznym wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

jeżeli nie dotyczy wyrobu należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego obowiązkowi nie podlegają; - dotyczy inkubatora i wytrząsarki

2. Deklaracja Wytwórcy (Producenta) lub jego  autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych.

jeżeli nie dotyczy wyrobu należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego obowiązkowi nie podlegają;- dotyczy inkubatora i wytrząsarki

3. Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, że wyrób medyczny jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

jeżeli nie dotyczy wyrobu należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego obowiązkowi nie podlegają; - dotyczy inkubatora i wytrząsarki

- Schemat rozmieszczenia pojemników o wymiarach (długość 31 cm, szerokość 18 cm) na jednej półce z   zachowaniem opisanych powyżej wymagań pkt II 3.3, 3.4.

VIII.  Kryteria oceny ofert

1. Cena oferty – 60%  zawiera: (dostawę, montaż, przeprowadzenie kwalifikacji, przeszkolenie pracowników, serwis, przeglądy techniczne)

Najniższa oferowana cena brutto

Oferowana Cena   =   -------------------------------------------------------  x 60% x 100

Cena badanej oferty brutto

Za kryterium „oferowana cena”  Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 60%  maksymalnie 60 pkt. Maksymalną ilość punktów za to  kryterium  Zamawiający przyzna ofercie  z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

2.  Wysuwane półki/szuflady w inkubatorze– 20%

Za kryterium „Wysuwane półki/szuflady w inkubatorze”  Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 20%  maksymalnie 20 pkt tj:

- 20 pkt Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1, że zaoferowany inkubator posiada wysuwane półki/szuflady do umieszczenia na nich wytrząsarek.

- Oferta, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1., że zaoferowany inkubator nie posiada wysuwanych półek/szuflad  do umieszczenia na nich wytrząsarek

otrzyma 0 pkt.

- Oferta, w której Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi w pkt 5.1. w/w zakresie otrzyma 0 pkt.

3. Rozwiązanie techniczne – 20%

Za kryterium „Rozwiązanie techniczne” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 20%  maksymalnie 20 pkt tj:

- 20 pkt Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.2, że zaoferowany inkubator posiada funkcję automatycznego zatrzymania wytrząsarki natychmiast po otwarciu drzwi inkubatora oraz automatyczny start po zamknięciu drzwi inkubatora.

- Oferta, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.2., że zaoferowany inkubator nie posiada funkcji automatycznego zatrzymania wytrząsarki  natychmiast po otwarciu drzwi inkubatora oraz automatyczny start po zamknięciu drzwi inkubatora otrzyma 0 pkt.

- Oferta, w której Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi w pkt 5.2.  w/w zakresie otrzyma 0 pkt.

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1, czyli wartość pkt za  kryterium „oferowana cena” za całość przedmiotu zamówienia podanego w ofercie  + ad.2, czyli wartość pkt za kryterium „wysuwane półki/szuflady w inkubatorze” + ad.3,  czyli wartość pkt za  kryterium „rozwiązania techniczne”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.

Jeżeli więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną oferty.

VIII. Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć  drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl lub faksem na numer: 71-328-17-13 do dnia 10-08-2017 do godz. 14:00

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  złożenie oferty w formie pisemnej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia  02-08-2017