Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w zakresie zadania nr1?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania 1 pozycji 1A wymogi warunków granicznych

pkt 3. Czy Zamawiający dopuści dreny nie posiadające nadruku ułatwiającego ich identyfikację po ich odłączeniu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuści dreny nie posiadające nadruku ułatwiającego ich identyfikację po ich odłączeniu. (dotyczy poj. a` 150 ml)

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania 1 pozycji 1A wymogi warunków granicznych

pkt 8. Czy w związku z wymogiem naklejenia etykiety roboczej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm – zgodnej z wymaganiami ISBT 128 ( międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) dopuści pojemnik o objętości nominalnej 300-400 ml przeznaczony do przechowywania 150 ml składnika krwi?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zadania 1 pozycja nr 2B

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 400 ml?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 400 ml. (w zamian za poj. a` 300 ml)

Pytanie nr 5:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik płytkowy o objętości 1300 ml przeznaczony do przechowywania UKKP przez okres 5-7 dni, tego typu rozwiązanie umożliwia lepszą wyminę gazową oraz utrzymanie pH UKKP na poziomie zbliżonym do fizjologicznego?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zadania 2

pkt nr 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z drenem o długości 34 cm?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuści pojemnik z drenem o długości 34 cm.