## SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  NR 06/Z/2018

- Nazwa postepowania

„Dostawę chłodziarek do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Przedmiot  zamówienia: chłodziarki do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych

- Wymagania bezwzględne:

- Chłodziarki przystosowane do przechowywania pojemników z  koncentratem krwinek czerwonych o pojemności ok. 300 ml (wymiary pojemników: szerokość  13 cm, długość 26 cm) w ilości nie mniej niż 450 pojemników.

- Pojemność  łączna urządzeń  ok 2800 l.

- Zakres temperatur: od +2 ° C do +6 ° C.

- Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej (obudowa INOX).

- Drzwi pełne zamykane na zamek.

- Urządzenie na kółkach z możliwością demontażu.

- Zasilanie  230 V AC.

- Alarmy dźwiękowe przekroczenia zakresu temperatury pracy, (opcjonalnie otwartych drzwi, zaniku napięcia).

- Zamontowane dwa czujniki PT 1000, umieszczone w dwóch pojemnikach z glicerolem, wyprowadzone na zewnątrz urządzenia, z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitoringu temperatury.

- Możliwość wprowadzenia sond walidacyjnych bez ingerencji w obudowę, bez uszkodzenia uszczelek.

- Pojemniki z koncentratem krwinek czerwonych przechowywane w pozycji wiszącej na stelażach z haczykami w sposób umożliwiający swobodną cyrkulacje powietrza. Haczyki nie przytwierdzone do stelaży.  Stelaże wraz z kompletem prowadnic.

- Odległość pomiędzy stelażami pozwalająca swobodnie wisieć pojemnikom.

- Wyrób medyczny spełniający wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia  do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego w  terminie nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data  i godzina dostawy  zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.

- Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej.

- Wykonanie udokumentowanej kwalifikacji  operacyjnej we współpracy z Zamawiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

- Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego oraz tzw. trenera mogącego szkolić innych wraz z wydaniem imiennych certyfikatów.

- Podpisanie Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów (1-4) nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy niezbędną dokumentację tj:

  - instrukcję obsługi wraz z instrukcją postępowania w wypadku awarii i błędów, eksploatacji i konserwacji urządzenia w języku polskim,

  - kartę gwarancyjną wraz z wykazem prac,  czynności konserwacyjnych wykonywanych w ramach gwarancji– szczegółowy opis gwarancji i wynikające z niej  przywileje (zapisy w gwarancji nie mogą  być gorsze niż zapisy w  specyfikacji dotyczące gwarancji),

  - paszport techniczny dla każdego urządzenia.

- Gwarancja/Serwis

- Wykonawca zapewni  serwis (robocizna, koszt wymienianych części/podzespołów dojazdy, koszty delegacji) w okresie 24 miesięcy (okres trwania gwarancji) od daty podpisania protokołu odbioru realizowany w siedzibie Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny  od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 7 dni  od daty zgłoszenia.

- Jeśli usunięcie awarii/usterki nie jest możliwe w ciągu 3 tygodni,  Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze w terminie do 2 tygodni  od dnia złożenia wniosku. Wykonawca  przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.

- Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym/tych urządzeniach.

- W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym/tych urządzeniach.

- Wykonawca zapewni przeglądy techniczne urządzeń wraz z kalibracją czujnika temperatury wykonywane przez autoryzowany serwis raz do roku (2 razy w okresie trwania umowy) oraz każdorazowo po naprawie.

IV. 	Termin płatności

- Faktura VAT będzie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.

- Na fakturze musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu polecenia przelewu.

V.    Dokumenty

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) wymagana jest kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem:

a) aktualnego zgłoszenia/powiadomienia do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadająca niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza,

lub

b) aktualnego potwierdzenia przeniesienie danych o wyrobie medycznym wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Deklaracja Wytwórcy (Producenta) lub jego  autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych.

- Folder wraz z opisem i zdjęciami chłodziarek

- Rysunek/schemat z wymiarami odnośnie rozmieszczenia pojemników na stelażach

VI.  Kryteria oceny ofert

1. Cena oferty – 90%  zawiera: (dostawę, montaż, przeprowadzenie kwalifikacji, przeszkolenie pracowników, serwis, przeglądy techniczne)

Najniższa oferowana cena brutto

Oferowana Cena   =   -------------------------------------------------------  x R% x 100

Cena badanej oferty brutto

Za kryterium „oferowana cena”  Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 90%  maksymalnie 90 pkt. Maksymalną ilość punktów za to  kryterium  Zamawiający przyzna ofercie  z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

2.  dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy– 10%

Za kryterium „dostawa do 4 tygodni od podpisania umowy”  Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10%  maksymalnie 10 pkt tj:

- 10 pkt Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1, że zaoferowane chłodziarki zostaną dostarczone i wykonawca podpisze protokół o którym mowa w pkt II.5. w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oferta, w której Wykonawca  nie oświadczy w Formularzu Ofertowym w pkt 5.1., że zaoferowane chłodziarki zostaną dostarczone i wykonawca podpisze protokół o którym mowa w pkt II.5. w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy otrzyma 0 pkt.

- Oferta, w której Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi w pkt 5.1. w/w zakresie otrzyma 0 pkt.

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1, czyli wartość pkt za  kryterium „oferowana cena” za całość przedmiotu zamówienia podanego w ofercie  + ad.2, czyli wartość pkt za kryterium „dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.

Jeżeli więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną oferty.

VII. Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć  drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl do dnia 03-09-2018 do godz. 14:00

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  złożenie oferty w formie pisemnej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia  ……………………

Zatwierdzam

…………………………………………………….